## Slide 1: The use of accelerators for the treatment of cancers
Giacomo Cuttone
Laboratori Nazionali del Sud Catania
cuttone@lns.infn.it
GSSI Colloquium June 27° 2022

## Slide 2
What are Accelerators?
Why we use accelerators?
They are devices that allow to supply energy to particles, that is to say they allow to increase their speed. In the cases of our interest, the particles to be accelerated are charged particles, or protons, electrons, ions, ion clusters. Originally born in the field of nuclear physics research, particle accelerators are used today in a wide range of applications. Although still today is the fundamental research that finances and implements the huge machines operating in the most important laboratories in the world, a large number of accelerators of all types and sizes are now manufactured in an industrial way to meet the needs of the most varied sectors: from the medical to the food industry, from the military to that of electronics research in the chemical / biological field.

## Slide 3
GLI ESORDI DEGLI ACCELERATORI
La ricerca di metodi utili ad accelerare le particelle cariche fu innescata dalla prima reazione nucleare realizzata da Rutherford (Sir) che nel 1919, utilizzando particelle a, ottenute da sorgenti radioattive naturali, aventi sufficiente energia (5-8 MeV) produsse la prima reazione nucleare:
Aprendo la strada allo studio sistematico delle reazioni nucleari e delle forze nucleari!
Ma le sorgenti naturali di particelle alfa hanno basse intensità ed energie fissate, mentre le sorgenti artificiali possono essere più intense e più controllabili

## Slide 4
First Nuclear Reaction
α+14N→17O+p
measuring the velocities of the particles involved, Rutherford (1919) showed that one of the two products was a mass particle approximately equal to that of the hydrogen atom, which was called proton
It soon became clear that the α particles, due to their limited energy (5 MeV) and repulsion due to their charge (+ 2e), were not the most suitable projectiles for studying nuclei. Then began the development of the first proton accelerators!

## Slide 5
α+14N→17O+p Rutherford (1919) discovers the protons

## Slide 7
Static
Electric Field
Van Der Graaf, Tandem
Dynamitron
Cockroft- Walton
Variable
Electric Field
Linac
RFQ
Linear
Circular
Static
Magnetic Field
Variable
Magnetic Field
Cyclotron
Microtron
Synchrotron
Betatron

## Slide 8
Courtesy of Mike Craddock

## Slide 9
Courtesy of Mike Craddock

## Slide 10
Courtesy of Mike Craddock

## Slide 11: Basic Physical Principles Lorentz Force
If the magnetic field is orthogonal to the direction of speed, as it happens inside the cyclotron
The frequency of rotation of the particle is a function only of the characteristic parameters of the system.
The radius of the orbit grows as the energy of the particle increases

## Slide 12: Classic Cyclotron
It is composed of an electromagnet that generates the magnetic field orthogonal to the direction of beam propagation.
Two hollow electrodes called DEE placed inside the magnet that generate the electric field used to accelerate the charged particles
A radiofrequency generator to alternate the voltage applied to the goddesses
The beam extracted from a cyclotron is practically continuous from the temporal point of view !! Ideal for irradiating a target.

## Slide 13
Courtesy of Mike Craddock

## Slide 14
Courtesy of Mike Craddock

## Slide 15
Courtesy of Mike Craddock

## Slide 16
Questions…. Comments....

## Slide 17: Relativistic Effect
The fundamental condition for the operation of a cyclotron is the synchronization between the spinning particle and the oscillating electric field, that is:
This condition is maintained for small speeds compared to that of light. When the energy increases, the relativistic effects must be taken into account:
This means that to maintain synchronism between the RF and the motion of the accelerating particle, the magnetic field must be varied as a function of the radius of the orbit.
The mass of the accelerated particle grows with increasing energy

## Slide 18: Relativistic Effect
Even in a small cyclotron like the 18 MeV one for the production of radioisotopes the relativistic effect is important, in fact for an 18 MeV proton the increase in mass is about 2% (its speed is about 0.2 c), which implies a variation in the radius of the last foreseen orbit, for example in the case of an 18 MeV proton beam, of more than 1 cm.

## Slide 33
Sincrotroni -1953

## Slide 34
Focalizzazione e confinamento su orbita circolare dipendono solo da un unico sistema magnetico
Focalizzazione e confinamento su orbita circolare dipendono da sistemi magnetici indipendenti:
Dipoli  confinamento
Quadrupoli e sestupoli  focalizzazione
DEBOLE (WEAK FOC.)
FORTE (STRONG FOC.)
Focalizzazione forte

## Slide 36
Sincrotroni a funzioni separate
DIPOLI
QUADRUPOLI
GUIDONO
IL FASCIO
FOCALIZZANO
TRASVERSALMENTE
IL FASCIO
CAVITA’ RISONANTI
ACCELERANO IL FASCIO

## Slide 37
Questions….. Comments…..

## Slide 38: PET
Positron Emission Tomography is an imaging method based on the use of tracers labeled with positron-emitting radionuclides. It displays and measures the body's biochemical and physiological processes with possible early disease assessment. The radionuclides are produced by a particle accelerator (CYCLOTRON)

## Slide 39
PET-Ciclotron Installation
Ciclotron beam
Target
Target Materials
H218O (p  18F)
H216O ( p 13N)
14N (p  11C)
15N (p  15O)
Radioactive products
18F, 13N, 11C, 15O
Labelled Chemical Compounds
18FDG, 13NH3 , 11CO2 , 15O2
Injection
PET Scan

## Slide 40: Caratteristiche Ciclotrone IBA 18/9
Fascio:
  Particelle Accelerate:
    H- per la produzione di un fascio di protoni
    D- per la produzione di un fascio di deuterio
  Particelle Estratte
    Protoni H+ da 18 MeV
    Deuterio D+ da 9 MeV
Campo Magnetico
è suddiviso in 4 settori, 4 creste e 4 valli
  Nelle creste il campo vale:
    1,9 T per il fascio di protoni
    1,85 T per quello di deuterio
  Nelle valli il campo vale:
    0,350 T per il fascio di protoni
    0,354 T per quello di deuterio
Sistema a Radio Frequenza
  Sono presenti due Dee da 30°
  Frequenza di risonanza 42 MHz
  Differenza di potenziale sulle Dee 32 kV

## Slide 41: Focalizzazione del Fascio
La variazione del campo magnetico in funzione del raggio, necessario per la compensazione degli effetti relativistici, presenta il difetto di defocalizzare il fascio lungo il piano di propagazione. Per focalizzare il fascio viene modificato il valore del campo magnetico assialmente inserendo delle zone di cresta e valli, in particolare la IBA nel ciclotrone Cyclotron 18/9 monta un suo brevetto che prevede l’utilizzo di “deep valley” per aumentare ulteriormente l’effetto focalizzante.
Ad esempio nel ciclotrone IBA Cyclotron 18/9, il campo magnetico nelle creste è di 1,9 T e di 0,35 T nelle valli.

## Slide 42: Sorgente
Il ciclotrone presenta due differenti sorgenti una per il fascio di protoni e una per quello di deutoni
Le particelle H- e D- vengono prodotte dall’interazione tra il flusso di elettroni e il gas
Vengono prodotte anche altre particelle H+, D+ ma queste non essendo in sincronismo con il sistema non verranno accelerate

## Slide 43: Sistema di Estrazione
Carbon stripping foil
H-
H+
E’ costituito da un fogliolino di carbonio, posto in prossimità del target
Serve a strappare entrambi gli elettroni alla particella accelerata di H- o di D-
Questo sistema consente di avere un’efficienza di estrazione prossima al 100%
Sistema presente nel ciclotrone IBA 18/9

## Slide 44: Sistema a Radio Frequenza
Nel caso di un ciclotrone l’impedenza di carico è quella caratteristica delle cavità risonanti.
Il sistema a Radio Frequenza deve, quindi, generare un’onda elettromagnetica la cui ampiezza e frequenza sono funzione delle caratteristiche del ciclotrone. La cavità è costruita in modo da avere la stessa impedenza del generatore così da poter ricevere tutta la potenza in ingresso.
Frequenza di risonanza del sistema
Andamento del fattore di qualità
che rappresenta la potenza trasferita alla cavità
Cavità Risonante del ciclotrone IBA 18/9

## Slide 45: Magnet System Magnet
Magnet Yoke
Magnet Coils
GE PET TRACE

## Slide 46: Magnet System Magnet Pole
Hills
Valleys
2.1 T
1.4 T
Average field at Extraction radius 1.8 T

## Slide 47: Parts in the RF Cavity
DEE 1
DEE 2
Stem 1
Stem 2
Coupling Loop
RF Feed Through
RF Feeder Cable
Water Connections
Connecting block
Flap Unit 1
Flap Unit 2
Flap Driving Units
Ceramic Insulator
Ceramic Insulator
Coupling Rods
RF SYSTEM

## Slide 48: RF inside tank

## Slide 49: The Extraction system

## Slide 50: The Extraction system

## Slide 51: The Extraction system
Extraction unit 1
Extraction unit 2
Foil Carousels

## Slide 52
Questions…. Comments....

## Slide 56: The 235 Mev Cyclotron at MGH in Boston
Protons only
Fixed energy
200 tons
 = 4.7 m
Spiral sectors
Elliptical gap
Sorgente interna  vuoto 10-6 Torr, accelera protoni, estrazione con deflettore elettrostatico, basse intensità di corrente Imax < 500 nA

## Slide 57: The 235 Mev Cyclotron at MGH in Boston
Protons only
Fixed energy
200 tons
 = 4.7 m
Spiral sectors
Elliptical gap
Sorgente interna  vuoto 10-6 Torr, accelera protoni, estrazione con deflettore elettrostatico, basse intensità di corrente Imax < 500 nA

## Slide 58
Typical Layout : NPTC @MGH Boston

## Slide 59
RING Cyclotron
Compact Cyclotron, 230 MeV, proton therapy
Superconducting Cyclotron
Ring Cyclotron
590 MeV, >1 MWatt

## Slide 60
MEVION S250 Proton Source
TriNiobium CoreTM proton source
Superconducting synchrocyclotron
High field strength accelerator
250 MeV Protons @ 6 ft diameter (1.8m) for < 20 tons
Advantages of the MEVION S250
Superconducting Synchrocyclotron
Beam time structure like linac - PRF 500 to 1,000 Hz
Dose rate like linac: 4 Gy up to 10 Gy/min
Low power requirement similar to linac
High stability and reliability
Notes: Description of the TNC

## Slide 61
50
50
Mevion - New Proton Therapy Paradigm
Bringing the management and operation of proton therapy to the level of conventional RT

## Slide 62
50
50
62
Mevion - New Proton Therapy Paradigm
Bringing the management and operation of proton therapy to the level of conventional RT

## Slide 63: Mevion Magnetic Power
45
45
The TriNiobium Core
Nb3Sn
TriNiobium Tin
Can carry as much
as 3,000 Amps
IBA
Varian
MEVION S250

## Slide 64
1946
1996
2000
2012
Harvard (700 tons)
IBA (220 tons)
Varian/Accel (90 tons)
Mevion Medical Systems (<20 tons)

## Slide 68: Gunma University: 2010
R&D = NIRS + KEK + RIKEN
Construction: Mitsubishi
20 m

## Slide 69: HIT at Heidelberg
Ion-Sources
LINAC
Synchrotron
Treatment halls
High Energy Beam Transport Line
Quality
Assurance
Gantry

## Slide 70
Synchrotron-based facility

## Slide 71
Size of Cyclotron + carbon gantry < Synchrotron size

## Slide 72
Questions…. Comments....

## Slide 73
Attualmente i LINACs sono i dispositivi più comunemente usati per trattamenti radiativi con fasci esterni nei pazienti affetti da tumori.
I LINACs e la Radioterapia
Alla fine degli anni ‘40, diventò materia d’interesse l’idea di applicare gli acceleratori lineari in campo medico.
Il primo acceleratore fu installato a Hammersmith nel 1952 e nel 1956 fu trattato il primo paziente a Stanford negli USA.

## Slide 74: Cos’è un acceleratore lineare?
Con il termine acceleratore lineare si intende un dispositivo in cui le particelle cariche si muovono lungo un percorso rettilineo guadagnando energia mediante un campo elettromagnetico alternato.
Un primo approccio per la realizzazione di un acceleratore lineare di particelle è quello di utilizzare una serie di tubi conduttori connessi con una differenza di potenziale alternata a radiofrequenza. I tubi hanno lunghezza via via crescente al fine di mantenere l’isocronismo tra la particella e il potenziale accelerante.
Questa soluzione non è utilizzabile in quanto l’energia richiesta per le applicazioni mediche necessiterebbe un’eccessiva lunghezza del tubo.

## Slide 75: Electron LINAC
Nei linac per elettroni l’accelerazione avviene all’interno di una speciale struttura in cui è stato fatto il vuoto detta guida d’onda, alimentata solitamente con generatori RF di microonde da 3 GHz. In tale struttura l’elettrone viaggia come a cavallo di un’onda.
Il tipo di guida d’onda più semplice si ottiene da una guida cilindrica aggiungendo una serie di dischi con buchi circolari al centro.
Questi dischi dividono la guida d’onda in una serie di cavità cilindriche, che costituiscono la sua struttura fondamentale.
Le cavità servono a due scopi
accoppiare e distribuire la potenza della microonda tra cavità adiacenti
fornire una configurazione adatta del campo elettrico per l’accelerazione degli e-

## Slide 76: La guida d’onda
Esistono due tipi di guide d’onda per l’accelerazione degli elettroni
Standing wave
Travelling wave
Se si considera una particella all’interno del tubo, questa sarà soggetta ad una forza accelerante o decelerante in funzione della sua posizione relativa all’onda. Quindi controllando il rate al quale vengono immesse le particelle e la microonda, in modo da mantenere in fase il sistema, è possibile accelerare la particella lungo tutto il percorso.

## Slide 77: Travelling wave
Le microonde entrano nella guida dal lato della sorgente degli elettroni e si propagano verso l’estremità ad alta energia, da dove escono per poi essere assorbite in una resistenza di carico o ritrasmesse all’estremità di ingresso.
A causa della forma sinusoidale dell’onda l’insieme di elettroni durante il volo tende ad impacchettarsi in un unico punto.
La sorgente di elettroni è sincronizzata con il generatore di microonde in modo da immettere gli elettroni nel sistema con la stessa velocità dell’onda e nello stesso momento.

## Slide 78: Standing wave
Ciascuna estremità della guida è dotata di un disco conduttore per riflettere la microonda, dando luogo così a una sovrapposizione di onde stazionarie nella guida.
In questa configurazione ogni seconda cavità non trasporta campo elettrico e quindi non produce un guadagno energetico per gli elettroni. Queste cavità servono, quindi, solo ad accoppiare le cavità e possono essere poste all’esterno della struttura accelerante.
L’ampiezza dell’onda diminuisce all’aumentare dell’energia ceduta al bunch di elettroni ed al sistema, deve quindi essere ripristinata lungo la guida d’onda.

## Slide 79: Electron Accelerators
6 MV short waveguide
No bending
magnet

## Slide 80: Electron Accelerators
18 MV long waveguide

## Slide 81: Photon percentage depth dose comparison
PHOTONS
ELECTRONS
Linac beams
Notes: A reminder of beam characteristics

## Slide 82: Componenti di un LINAC
Le cinque sezioni principali di un linac sono:
Gantry;
Gantry stand o supporto;
Modulator cabinet;
Supporti per il paziente;
Console di controllo.

## Slide 83: Gantry
Il gantry consiste di:
Electron Gun
Struttura accelerante
Testata
Gli elettroni vengono emessi termoionicamente da un catodo, focalizzati in un pencil beam attraverso un elettrodo focalizzante e accelerati verso un anodo perforato attraverso il quale entrano nella guida d’onda.
Electron Gun

## Slide 84: Sistema di iniezione
Può essere montato orizzontalmente (macchine ad alta energia) o verticalmente (macchine a bassa energia)

## Slide 85: Testata
Nella testata sono collocati i diversi componenti che servono per la produzione, la modulazione e il monitoraggio del fascio.
Questi componenti sono diversi a seconda che si voglia un fascio clinico di fotoni o di elettroni

## Slide 86: Bending Magnet
La guida d’onda è generalmente posta parallelamente all’asse di rotazione del gantry e, quindi, il fascio di elettroni deve essere curvato perché possa passare attraverso la finestra d’uscita.
Esistono tre tipi di sistemi di curvatura: 90°, 270° (acromatico) e 112.5° (slalom).

## Slide 87
X ray target
Per produrre un fascio di fotoni è necessario che gli elettroni incontrino sul loro percorso un bersaglio per la produzione di raggi X.
L’efficienza di produzione dipende sia dal numero atomico del target sia dal suo spessore. All’aumentare dello spessore aumenta l’efficienza di produzione, ma diminuisce l’energia del fascio di fotoni prodotto.
Per energie degli elettroni inferiori a 15 MeV, i bersagli ottimali hanno un alto numero atomico Z, mentre per energie superiori ai 15 MeV vengono preferiti materiali che hanno un basso numero atomico.

## Slide 88: Flattening Filter
Assorbitore metallico conico che serve a rendere omogenea la distribuzione di dose. Questo filtro modifica anche lo spettro energetico del fascio, pertanto per minimizzare quest’effetto si usano materiali con medio numero atomico, come l’alluminio.
Negli acceleratori che producono fotoni di due diverse energie vengono utilizzati 2 flattening filters.

## Slide 89: Multileaf Collimator (MLC)
Dispositivi di metallo pesante usati per conformare il fascio clinico alla forma del tumore, risparmiando così i tessuti sani adiacenti.
Sono un elemento chiave nei trattamenti IMRT
Diverse variazioni sul tema:
  differenti spessori delle lamelle (da 1 cm a 0.4 cm);
  sostituiscono I collimatori o vengono utilizzati in aggiunta ai normali collimatori.

## Slide 90
MLC
La qualità di definizione del campo dipende dalla larghezza delle lamelle
C’è sempre qualche fuga di fascio tra le lamelle
Tipicamente la trasmissione attraverso il Multileaf Collimator è maggiore di quella che si ha in un collimatore standard

## Slide 91: Dynamic MLC
Concettualmente simile ai cunei dinamici
Quando il Multileaf Collimator si muove durante il trattamento vengono schermate diverse parti del campo e ciò dà luogo a livelli complessivi di radiazione differenti nelle diverse parti del campo: Radioterapia a Intensità Modulata (IMRT).

## Slide 92: Due approcci all’IMRT
Campi indipendenti multipli, ciascuno dei quali a intensità modulata nelle due dimensioni
Linac based IMRT

## Slide 93: Due approcci all’IMRT
Rotazione continua di un fascio a ventaglio unidimensionale che consiste di molti fasci elementari che possono essere accesi o spenti
Tomotherapy

## Slide 94
Componenti della
Tomografia elicoidale
Binary
MLC
Ring detector at exit side
Helical Scanning

## Slide 95: LINACs per IORT (Intra-Operative RadioTherapy)
La Radioterapia Intraoperatoria consiste nel trattamento, mediante un fascio di elettroni, di tessuti interessati da processi neoplastici resi accessibili mediante un intervento chirurgico

## Slide 96: Grazie!!